FLS1000多功能低温稳态瞬态荧光光谱仪

管理规则（2024年试行）

为保障FLS1000多功能低温稳态瞬态荧光光谱仪开放使用的顺利进行，避免开放过程中对仪器的损坏，保证仪器高效公平的为师生的科研提供服务，特制定此测试管理规则，并将严格按照本规则管理FLS1000多功能低温稳态瞬态荧光光谱仪的开放使用。

总则

1. 仪器管理员负责制定该仪器相关的各种管理制度，包括仪器室管理制度和测试预约制度，严格培训上机操作人员，防止因操作不当造成仪器故障。

2. 本仪器室仅对授权使用者开放，仪器室装有摄像头24小时监控，用户使用期间仪器出现故障，应及时通知仪器管理员，隐瞒不报者将被取消测试资格一个月，并酌情追究责任。

3. 每个课题组可选定一个联系人，作为该课题组的使用人或负责组内用户的培训人。每个用户经过导师获准、培训测试合格、仪器室审核后才能获准使用仪器，未经培训一律不得上机操作，一经发现，取消其一个月内的测试培训资格。因使用人操作原因造成仪器故障者，使用人及课题组需负责承担仪器全部维修费用。

4. 原则上不允许在电脑前处理数据，以免影响他人使用。单晶数据应使用光盘拷贝或者找仪器管理员统一传送，并注意网络安全；严禁擅自使用U盘拷贝数据，一经发现，使用人将被取消上机操作资格一个月。

5. 使用人应保持仪器室的卫生清洁，测试完毕请及时带走样品，本室不负责保管样品。仪器使用人必须严格遵守本室制定的相关规章制度和安全制度，严格按操作规程使用仪器。如因违反上述规定而造成的仪器损坏、影响性能者，将被取消仪器使用资格一个月。

7. 本管理细则自公布之日起执行，管理员拥有最终解释权。

仪器管理员： 段燕

电话（Tel）：17870965375

邮件（Email）：duanyan@scut.edu.cn

1. 开机注意事项

需要先打开主机，待主机降温至-20℃左右，再打开氙灯。（氙灯最好在当天所有测试完成以后再去关闭，不能频繁开关氙灯，以防对灯造成损伤。）

2. 测试之前的特别注意事项

1. 在切换光源、修改设置或放置样品之前将狭缝（λ）关到最小（0.01nm）, 否则会损坏光电倍增管。当Em1的Signal Rate超过106时为防止光电倍增管饱和，应快速将发射侧狭缝调至最小或快速打开样品室盖。如果打开样品室盖子后，Em1的Signal Rate值增加，请与仪器管理员联系。进行氙灯测试时Em1的Signal Rate不得高于800000 cps！！！

2. 测试样品的瞬态性质之前，请用稳态测试对样品的稳态性质进行表征，了解样品的激发光谱和发射光谱及最佳的激发波长和发射波长。

3. 使用标准PMT检测器时，应等稳定电源CO1的温度示数在-20 ℃以下，暗噪声小于50cps后在进行数据的采集。

4. 狭缝可调范围为0.01-18nm，调节时请注意不要超过其上限。

3. 关机注意事项

关闭氙灯以后务必将灯冷却半小时以后再关闭主机。

预约

A.需使用本仪器请提前预约，如要取消预约，请提前24小时通知仪器负责人。

B. FLS1000多功能低温稳态瞬态荧光光谱仪测试需要微信群里预约，按需预约。预约之后在群里发一下预约信息，显示例如：

学生姓名：XXX（课题组负责人）

样品数量：X个

样品状态：固态/液态（如有溶剂，请注明溶剂）

C. 预约的同时必须在使用时按要求做书面登记，如发现未做书面登记的或者书面登记信息不符的，一经发现，取消测试资格两周。

D. 有特殊需求或实验，如变温过夜测试等，需要预先联系管理员。

F. 收费标准:

院内: 100元/小时（室温）；200元/小时（低温）；

校内: 150元/小时（室温）；400元/小时（低温）；

校外: 200元/小时（室温）；600元/小时（低温）；

其他事项

1.所有仪器、附件不得擅自移动、拆卸，不得擅自改变程序设置。

2.制样过程中请保持桌面整洁，制样过程产生的废物、废液应及时清理。

3.测试前需确认：界面下，仪器状态和各个参数正常显示，无红色报警信号；操作主机已经与仪器连接完毕。若发现报警讯息，请立刻联系仪器负责人，排除故障。

4.测试时请严格遵守操作台面前贴出的操作手册。

5.数据拷贝：请仪器负责人统一传递数据或者使用光盘拷贝数据。

6.仪器使用完毕，需要关闭仪器和操作主机。整理实验台面，将各类工具放回原位，保持台面、地面干净整洁。

7.样品测试完毕，请尽快回收样品。超过一周未取走的样品，不作保留。

8.离开实验室必须检查水电安全，注意关灯、锁好门，切实做好防火防盗等安全工作。

日期：

使用人：         	课题组负责人：