WX-4000微波快速消解系统

配备聚四氟乙烯罐，旋转式，最高反应温度220℃，耐压20 atm

操作：

- 保持罐体干燥，检查聚四氟乙烯盖内压力垫片完整，0号控制罐3孔重合。0号控制罐固定在圆点位置，接入温度传感器和压力传感器。其他反应罐对称放置，关炉门。

- 开机，设定升温程序：转盘→02→输入程序编号→分步设定温度、压力和功率→确认→启动）。

- 反应结束，待温度降到80℃以下，关机，取出样品。

NOVA-2S微波合成反应仪

磁力搅拌，最高反应温度200℃，耐压20 atm

操作：

- 开机。开盖，装样（反应液体量介于两红线之间）。

- 程序设定。“方法”→第一行“常用方法”选定具体程序或“新建”→“编辑”可双击编写并“保存”→“方案”→“关盖”→“开始”。

- 温度降到70℃以下，机械臂自动打开，取样，关机。

光化学反应仪

操作：

- 装样品。换上需要的光源。打开反应器、风扇、循环水。

2．“微电脑定时器”面板中“设定”时间程序（紫外灯关闭时间不少于5分钟）→阖上“灯”闸→“启动”。

3. 反应结束，拉下“灯”闸，关闭反应器、风扇、循环水。

光度计

单机可测固定波长吸光度，联机可以200-900nm波段。

单机操作：

1. 放清水玻璃皿，开机待自检。

2.“波长参数”键可设定当前和起始波长。3.“模式”键可设定当前透过率100%，则吸光度为0。

联机操作：长按“联机”键，再开机，显示“554”，指示灯全亮，松手后显示“55C”。