1.设备简介

QM-3SP2型行星式球磨机能用干、湿两种方法磨细或混合粒度不同、材料各异的固体颗粒、悬浮液和糊膏。采用变频调速，变频范围为0～45Hz。公转与自转的传动比为1:2，公转的转速为0～290转/min，自转的转速为0～580转/min。可以使用五种不同容积的球磨罐，分别为50ml、100ml、250ml、400ml和500ml。可实现两种基本的运行模式，即单向运行和正反向交替运行。

2.操作规范

2.1检查

检查球磨机、电源箱是否有损坏。若有损坏，切勿使用，并通知负责人。

2.2装球磨罐

打开保护罩，将球磨罐装入球磨机拉马套内，可同时装四个球磨罐，亦可以对称安装两个，不允许只装一个或三个。安装后利用两个加力套管（本机附件）先拧紧V型螺栓，然后拧紧锁紧螺母，以防球磨时球磨罐松动。球磨罐安装完毕后，罩上保护罩，此时安全开关被接通，球磨机才能正常运行。

2.3打开电源

顺时针方向旋转球磨机面板上的电源开关，接通电源后LED显示器显示“P.OFF”，几秒后闪烁显示。

2.4设定程序

首先按一下MENUESC键，LED显示功能码“Cd01”。接着按一下ENTERDATA键，LED显示器显示“Cd01”的当前值，如需更改可按▲或▼键至所需的设定值，设定完后按一下ENTERDATA键，所设定的值被确认并存储，同时显示出下一功能码“Cd02”，如不按ENTERDATA键所设定的值不被承认，只承认前一值。根据球磨工艺需要照上述的方法逐一设定各功能码，具体的设定过程请参考使用说明书（当LED显示器显示功能码时，可按▲或▼键进行各功能码之间的切换）。设定完各功能码的值后，检查一遍各功能码的值是否正确，确认无误后按一下MENUESC键，LED显示器闪烁显示，程序的设定完成。

2.5运行球磨机

按一下RUN键，球磨机开始运行。若有异常情况，按一下STOPRESET键，球磨机会立即减速停止运行。

2.6设定转速

按▶▶键，至两绿灯亮，显示球磨机自转转速，接着按按▲或▼键调至所需的转速。

2.7关机

球磨机自动停机后，逆时针方向旋转球磨机面板上的电源开关，切断电源。

2.8取出球磨罐

当LED显示器熄灭后，才能打开保护罩取出球磨罐。

3.注意事项

3.1一定要拧紧球磨罐。

3.2每次运行前一定要设定程序，并且设定完后要进行检查。

3.3球磨机运行过程中突然出现异声，立即关机，检查球磨罐是否松动，拧紧螺栓后重新启动球磨机。

3.4球磨机运行过程中禁止打开保护罩。

3.5遇到紧急情况立即切断电源，并通知负责人。

3.6未经培训不能使用球磨机。