H/T16MM台式高速离心机操作规程

一、设备简介

H/T16MM台式高速离心机是利用离心沉降原理，使溶液中密度不同的粒子实现分离、浓缩或提纯的。将装有等量试液的离心管对称放置在转子四周的吊杯（试管）内，启动仪器后，电机带动转子高速旋转所产生的相对离心力使试液中密度不同的粒子分离。最高转速12500 r/min，最大容量8×15ml。

- 操作流程

- 开机

插上电源插座，按下电源开关（电源开关位于离心机右侧下部）。

- 打开门盖

按 “STOP” 键，打开门盖。一手固定半球状转子，另一手逆时针旋转转子上方旋盖。如旋盖卡住，可借助扳手轻轻旋转）。

- 装样

将离心管放入转子上的吊杯（试管）内。离心管必须对称放入，管内液体必须均匀一致，以确保仪器平衡运行。

- 关上门盖

将旋盖拧好。关上门盖。注意检查门盖是否关紧，否则离心机不能工作。

- 设置转速、时间

按 “SET” 键进入设置界面，按 “△”、“▽” 键调整参数。结束后按 “ENTER” 键确认。

- 开始

按 “START” 键开始离心。

- 停止

运行时间倒计时到0后，离心机会自动停止。运行过程中也可按 “STOP” 键停止运行。此时转速开始下降，当转速降为0时，蜂鸣器鸣叫，并出现文字提示。

- 取样

按 “STOP” 键打开门盖，逆时针旋转打开转子旋盖。小心取出离心管，将旋盖拧好，盖上门盖。

- 关机

关闭电源开关，切断离心机电源。

三、注意事项

- 离心机必须放置在坚固、防震、水平的台面上，并确保四只机脚均衡受力。

- 离心管加液尽可能目测均匀，若加液差异过大运转时会产生较大振动，此时应停机检查。离心管必须成偶数对称放入。

- 运转过程中严禁移动离心机，严禁打开门盖。