目录

- 开机顺序                          第1页

- 关机顺序                          第1页

- 正常分析                          第2页

- 仪器的全标准化                    第2页

- 类型标准化的建立                  第3页

- 仪器的描迹                        第3页

- 日常维护                          第4页

- 读仪器状态                        第4页

- 软件数据的备份和恢复              第5页

- 仪器的基本原理                    第5页

- 常见故障的排除                  第5页

- 开机顺序（从停电状态——工作状态）

- 首先打开磁力启动器开关（绿色按钮为开，红色为关）。

- 打开稳压电源开关（向上为开，向下为关）。

- 打开光谱仪电源，[如图4 5 1 2 3 打开顺序为1-2-3-4-5，其中“1”代表光谱仪的主开关；“2”代表真空泵开关；“3”代表循环冷却水泵开关；“4”代表电子系统开关；“5”代表高压系统开关]

- 打开电脑显示器开关。

- 打开打印机。

- 打开计算机主机开关。

- 关机顺序

- 退出“WinOE”主菜单，关掉“WinOE”主程序（方法：用鼠标点击主菜单右上角的符号“×”）。

- 关闭计算机（方法：首先点击桌面左下角符号“start”，等弹出菜单后再点击菜单末尾的“Shut Down”项，最后点击下方“OK”按钮，既可关掉计算机主机）。

- 关闭显示器开关，关闭打印机开关。

- 关闭光谱仪开关（注意：反顺序关掉开关，依次为5-4-3-2-1）。

- 关掉稳压电源开关。“ON——OFF”。

- 按红色按钮，关闭磁力启动器开关。

注意：如果从突然停电状态过渡到开机状态，应该注意以下几项

- 首先依照关机顺序依次关掉整个系统开关。

- 等来电5—10分钟后，再依照开机顺序依次打开仪器的各个开关。

- 正常分析

- 光谱仪最少要再开机4小时后才可以进行分析。

- 氩气一般要在分析试样前半小时通入。

- 双击计算机界面上的“WINOE”在其后显示的页面中输入用户名和密码“ARL”，进入“WINOE”的分析菜单。

- 选择“Production/Analysis”下的“Concentrion Analysis”,进入分析页面，通过点击“Change Task”（选择任务）按钮，例如选择“HRB335”点击“OK”按钮，回到分析页面。

- 再点击  “Select Program” （选择程序）按钮， 选择需要的类型标准化程序（二者保持一致或者相对应的分析程序）例如也选择“HRB335”，点击“OK”确定后回到分析页面。

- 在分析页面中的样品标识符区，分别输入炉批号（Heat No）、钢种（Qulity）、识别码（Sample ID）及分析人员姓名（Operator）的拼音简写。

- 打开激发台门，用夹具将待分析样品（HRB335试样）在激发台上放好，关好激发台门，点击页面下方的“Sample Details OK”按钮进行分析，稍等片刻，屏幕上显示出分析结果。

- 点击“Analysis Complety”（分析完成）在随后的页面中点击“Print”打印分析结果（须选择打印并平均或全部），结束后点击“continue”进入下一次的分析界面。

注意：（1）每个试样一般要分析两次或两次以上，直至取得稳定平行数值为止。

（2）试样必须符合要求，不能有麻点、气孔、砂眼等；表面保持洁净，纹理要一致；试样温度不能过高，否则要冷却。

（3）激发点不能重叠，否则会影响数据的准确性。

（4）要及时用电极刷清刷电极，用软纸轻轻擦净样品台。

- 仪器的全标准化“Standardisation/Drift correction update”

第一步，在“WinOE”主菜单中“Production/Analyse”项下点击“Standardisation/Drift correction update”，进入标准化界面，然后点击“Change Task”（选择任务），在任务栏中选定“Stand-Fe”，再点击“OK”即可。

第二步，系统自动提示，在样品台放上磨制好的标准化样品“F1_PUR_RE12 AA25302”后，点击“”（分析），当第一次分析完毕后，取出样品，换一个方位（注意：清刷电极和擦净样品台），点击“”（再次分析）再作一次激发，当显示屏幕上有数据出现时（注意比较“Las”（上次值），“Nom”（实际值），“Avg”（平均值），“Sd”（偏差），“”Sd%（百分偏差）），如果几次数据偏差不大，则按“Analyse Completed” （分析完成），再按“Print”（打印），按“Continu”（继续），否则要重新激发标准化样品，直至数据稳定;

第三步，同上步骤依次激发F2_SUS_RN19 A038667、F3_SUS_INOX S423341、F4_SUS_MNST S423255、F5_SUS_HSS S423253、F6_SUS_RH18 AA25307、F7_SUS_RG13 A037245，最后按“Exit”（退出）标准化界面，标准化结束。

- 类型标准化的建立

注：本处以建立HRB335类型标准化为例。

第一步，点击“Preparation”（准备）找到“Analysis”（分析）文件夹，在“Analysis”文件夹中找到“Type Standards”（类型标准），点击进入，点击“Create”（建立）按钮，然后在“Select Analytical Programe”选择程序“FELAST”，在上方空格中输入“HRB335”，点击两次“OK”即可。

第二步，点击“Element”（元素）按钮，在“Nominal”（含量）下输入类型标准化样品的化学分析值，如果含量大于1%选择“Translate”（平移），如果不大于1%则选择“Rotate”（旋转），输入一种元素含量后，点击“Update”（更新）完毕。

注意：键符“”（删除），如果某些元素不作类型标准，点击字符即可删除。如果想作适当修改时，点击“Type Standards”（类型标样）、“Header”（程序头）、“Elements”（元素）。

第三步，退出“Analysis”文件夹后，点击“Task”（任务）文件夹，找到“Concentrtion Analysis”（含量分析） 点击进入，按“Create”（建立）按钮，在输入栏中输入“HRB335”,按两次“OK”确定；找到“Type Standard Initialisation”（类型标准初始化） 点击进入，按“Create”（建立）按钮，在输入栏中输入“HRB335”,按两次“OK”确定；找到“Type standard update”(类型标准更新) 点击进入，按“Create”（建立）按钮，在输入栏中输入“HRB335”,按两次“OK”确定。

第三步，退出“Analysis”文件夹后，点击“Task”（任务）文件夹，找到“Concentrtion Analysis”（含量分析） 点击进入，按“Create”（建立）按钮，在输入栏中输入“HRB335”,按两次“OK”确定；找到“Type Standard Initialisation”（类型标准初始化） 点击进入，按“Create”（建立）按钮，在输入栏中输入“HRB335”,按两次“OK”确定；

第四步,点击“Result Options”（结果选项）在“Print Mode”（打印模式）中点击“Manual”（手动打印）。在“Store Mode”（存储模式）点击选择“Store Individual Runs”（存储单独点）和“Semi-Auto”（半自动）

第五步，找到“Type standard update”(类型标准更新) 点击进入，按“Create”（建立）按钮，在输入栏中输入“HRB335”,点击“Type Standards”输入样品名称HRB335后，点击六个方格。击毕后，再进入“Result Options”结果选项（重复第四步操作即可）。

注意：如果想修改就点击“Amend”

第六步，在主页面中点击“Calibration”（校准）进入该页，选择“Type standars Initalisation”(类型标准初始化)，通过点击“Change Task”（选择任务）按钮，例如选择“HRB335”点击“OK”按钮，回到分析页面。

再点击  “Select Program” （选择程序）按钮， 选择需要的类型标准化程序（二者保持一致或者相对应的分析程序）例如也选择“HRB335”，点击“OK”确定后回到分析页面。点击页面的“Analyse”按钮，得到类型标准化的初始化值，按“Analysed Completed”,并退出保存数据。

平时要经常对类型标准化曲线进行校准，操作如下：在“Production/Analysis”菜单中，点击“Type standard update”(类型标准更新)F4，点击“Task”（任务）选择“HRB335”，点击“Type Standard”（类型标准）选择“HRB335”，按“Analysis”（分析）进行检测。激发两次以上HRB335类型标准样品，如果数据偏差不大的化，按“Analyse Completed”（分析完成）“Print”（打印）“continu”（继续），最后点击“Exit”（退出），保存数据。

- 仪器的描迹

第一步，在主界面中点击“Initialisation”（初始化），然后在相应界面中点击“Integrated Profile”（强度描迹）。

第二步，点击“Integrated Profile”（强度描迹）后弹出子菜单中，选择程序“FEGEN”，然后选择元素“C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、Cu、Al”最多10个元素。

第三步，在第一行“Start Dial Position”（描迹起始位置）后的方格中输入例如“92”，在下行“Step Dial Divisions”（每步长）后的方格中输入例如“2”，最后再在“Maximum Number Of Step”（描迹步数）后的方格中输入例如“10”

第四步，放好样品“SUS_RN19”后点击“Start Profile”（开始描迹）

第五步，点击完“Start Profile”后，调好入射狭缝刻度表[依次为92-94-96-98-100-102-104-106-108-110]并依次点击“”（开始下步）当显示“Steps Completed”（完成）时，点击“Average”（现在平均），当求出Avg（平均值），依平均值调好入射狭缝刻度。

注意：在调好刻度前，一定要试转（也就如：平均值100.7要调到100.7时可旋转到80，然后再回转到100.7，目的时补偿螺丝游隙）。

第六步，最后点击“Exit”退出后会弹出“Do you want to store the result?”（你想存盘吗？），然后点击“No”退出。

- 日常维护

除了上述的“激发完毕样品后，用电极刷清刷电极和用软纸擦净样品台”还有以下几项：

- 每天要清理火花室。

- 每天要观察真空泵运行情况和油位，要及时添加、更换。

- 每天要观察冷却水泵运行情况和水位，要及时添加、更换。

- 每周要清理一次氩气回路及过滤器。

- 每月要清理一次绝缘体和火花架。

- 每月要擦一次透镜。

- 每月至少要做一次全标准化。

- 每三个月要作一次描迹，调整光路系统。

- 读仪器状态

打开计算机，进入“”主菜单，点击“Initialsation”（初始化）按钮，再点击“Read Instrument status”F7（读仪器状态），即可显示出仪器状态参数。如果有状态条件超出或底于仪器设置，计算机会自动提示报警。

- 软件数据的备份和恢复

第一步，打开“Start”（开始）菜单中找到“Programe”（程序）项，再“Arl”项中找到“Backup”（备份）

第二步，把软盘放入软驱后，点击“Backup”（备份），再次点击“OK”，后按“Enter”（回车键），即可。

第三步，当“WinOE”不能正常运行工作时，在软驱中放入预先备份好的软盘，点击“Arl”中的“Restore”（恢复），最后点击“OK”即可。

- 仪器的基本原理

ARL3460金属分析仪是一种同时式光电直读光谱仪。被分析的光大约位于150到800nm的波长范围。

原理：一个含有几种不同元素的样品受外部能源激发，将产生由每种元素特定波长组成的光。通过用一个色散系统将这些波长分开，就能测定存在哪一种元素和这些波长中每一种波长的强度，这些强度与这些元素的浓度呈函数关系。（用光电倍增管）测量这种发光强度，再用计算机处理这种信息，这样就能决定有关元素的浓度。

光谱仪由五个部分组成：1）光源系统  为样品提供能量

2）真空系统  为短波元素提供真空环境

3）色散系统  分离开不同的波长

4）电子系统  测量每种波长的发光强度

5）计算机    处理测量值和控制仪器

- 常见故障的排除

- 仪器突然停电，来电后分析软件无法打开。

处理方法：重装操作系统和分析软件。

- 按开始分析键后，仪器提示硬件出错

处理方法：打开仪器左侧面板，找到ICS板，按上面的复位键，重启分析软件。

- 仪器激发后，分析结果均为“0”

处理方法：a.重启计算机和分析软件

b.ICS板复位

c.仪器数据盘恢复

- 仪器强度突然下降很多（1/3以上）

处理方法：检查1uf电容可能被击穿，更换。

- 按开始分析按钮后，仪器无任何反应和错误提示

处理方法：重装分析软件