听觉实验仪资料

华南理工大学设计学院

2021年12月14日

- 听觉实验仪

- 型号

BD-Ⅱ-116

- 简介

BD-II-116听觉实验仪可测试低频、中频、高频声响的响度绝对阈限，可为绘制正常和不正常的听力曲线提供实验数据，仪器采用微电脑控制，专用正弦波信号发生器芯片及电子音量控制电路芯片，正弦波频率范围宽，失真小，通过改变频率和衰减器的衰减量，就可以分别测量不同人的左、右耳对不同频率声响的响度绝对阈限。

- 技术指标

- 频率范围：64 HZ—16KHZ，分档与连续调节，实时显示。九个固定档频率（Hz）：64、128、256、512、1K、2K、4K、8K、16K，其频率误差小于±1%。

- 波形非线性失真系数：≤0.5％。

- 衰减器：0－100db，每档2db。

- 输出：4W，四路输出同时可供4付耳机使用。即仪器输出端可带四付耳机，可同时测试四个被试的听力曲线。（耳机随机只带1付，其余为选配件。）

- 声音分连续、间断两档，间断周期为3秒。

- 可选择显示衰减db值与声强db值。

- 输入电源：~220v ±10 ％ ，50HZ，功率7W。

使用方法

- 熟悉主试面板各键功能，接通AC220V电源，预热15分钟以上。

- 在被试面板将耳机插入对应耳机插孔。

- 被试者戴上耳机，背向主试和仪器。

- 测定响度绝对阈限的步骤：

- 频率选择：如选择仪器设定的固定频率可用波段开关拨至相应位置。如自行确定频率，可把波段开关拨至“连续”位置，调节“粗调”与“细调” 频率的两个旋纽，依显示的频率值，选择测定声响的频率。

- 选择测试的右、左耳，可打开“右耳”或“左耳”开关，或二个都打开。

- 选择 “连续”或“间断”声响，开关拨向相应一方。选择“间断”声响，可有效判别听觉阈限左右的声响。

- 旋转“声响调节”，增加或减少音量。每档增加或减少2db，测量时应分档缓慢转动。每1秒才刷新一次音量db.的显示。

- 音量初值有二档可选择，“高音量”为0—66db衰减，“低音量”为34—100db衰减。对于正常听力的被试，测试响度绝对阈限通常在“低音量”段。

- 用渐增法测定：将声响强度衰减到被试者听不到处开始，逐渐减小衰减量（增强声响），当被试听到声音后，示意或回答，主试停止减小衰减量，此时的响度为该被试人员在此频率的听觉阈限值。

- 用渐减法测定：步骤同（vi），只是将衰减器调到被试者能听到的强度后，再开始逐渐增大衰减量，直到被试人员听不到声音时停止。

- 安全注意事项

小功率电子产品。