## 采购项目概述
填写本项目采购需求概况（简要描述采购标的的使用用途、需要实现的主要功能、现场安装条件等）

## 附表1技术参数对比表
附表1
技术参数对比表
货物名称 | 技术指标 | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三
|  | 型号： | 型号： | 型号：
|  | 报价： | 报价： | 报价：
|  | 厂家联系人： | 厂家联系人： | 厂家联系人：
|  | 电话： | 电话： | 电话：
示例：自动进样器 | 1.具有深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置。 | 1. … | 1. … | 1. …
| 2.样品容量：1个标准盘架可容纳至少100个2ml样品瓶 | 2. … | 2. … | 2. …
| 3.进样精度：<0.5%RSD | 3. … | 3. … | 3. …
| 4.进样体积：0.1-100ml | …… | …… | ……
5.进样线性：>0.999
6.进样准度：≤0.1%
7.配有自动洗针装置，可减少进样针引起的样品交叉污染。
货物名称 | 技术指标 | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三
|  | 型号： | 型号： | 型号：
|  | 报价： | 报价： | 报价：
|  | 厂家联系人： | 厂家联系人： | 厂家联系人：
|  | 电话： | 电话： | 电话：
四元梯度泵 | 8.泵结构：四元低压梯度泵，双柱塞串联泵头，可提供最平稳流速，
9.高耐反压，耐用。
10.压力范围：0—400Bar1
11.流速范围：0.001—10.010ml/min
12.流速精度：<0.07%RSD
13.梯度混合准确度：±0.5%
14.梯度混合精度：<0.2%RSD，且不随反压变化
15.具有自动柱塞清洗装置
16.可在线真空脱气，实时监测真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作
货物名称 | 技术指标 | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三
|  | 型号： | 型号： | 型号：
|  | 报价： | 报价： | 报价：
|  | 厂家联系人： | 厂家联系人： | 厂家联系人：
|  | 电话： | 电话： | 电话：
二极管阵列紫外检测器 | 17.波长范围：190—800nm
18.光源：氘灯
19.波长精度：±1nm，可进行自动校准
20.噪声：<±1.0×10-5AU（254nm和750nm，1ml/min甲醇）
21.漂移：2×10-3AU / hr （254nm，1ml/min甲醇）
货物名称 | 技术指标 | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三
|  | 型号： | 型号： | 型号：
|  | 报价： | 报价： | 报价：
|  | 厂家联系人： | 厂家联系人： | 厂家联系人：
|  | 电话： | 电话： | 电话：
荧光检测器 | 22.具有多信号输出和在线实时光谱扫描功能，一次进样分析，可同时采集激光光谱或发射光谱
23.波长范围：激光波长：200-700nm；发射波长：210-890nm
24.光谱带宽：激光波长：20nm；发射波长：20nm
25.灵敏度：拉曼（水）光谱扫描信噪比≥500
26.光源：氙灯
27.波长重现性：±0.3nm
28.波长准确性：±3nm
色谱工具包 | ……
填写注意事项： 1.表格中的“技术指标”应与“附件4技术指标要求一览表"中的技术指标保持一致，并逐项罗列比较。 2.技术要求指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。 功能和质量指标的设置要充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。 3.技术要求不得指向特定的专利、商标、品牌、技术路线等，单一来源采购项目除外。 4.需提供调研的相关厂家官网产品介绍或厂家盖章的产品彩页作为附件材料，提交采购申请时在其他相关附件资料中上传。

## 附表2同类采购项目历史成交信息
附表2
同类采购项目历史成交信息
序号 | 品牌 | 型号 | 成交金额 | 采购单位 | 购买时间 | 成交截图 | 备注
1 |  |  |  |  | XXXX年X月
2
3
…
备注： 1.品牌型号必须是满足本项目采购需求技术参数要求的、有意向采购的品牌型号，可以多个； 2.成交截图可以是成交结果公告、成交通知书、成交合同等资料截图，需体现相关品牌型号及价格信息； 3.招标中心提供免费的招投标数据查询平台供大家使用，可在OA办公门户-办公服务-采购平台-招投标数据查询平台（http://211.66.33.120/）进行搜索查询。

## 附表3采购明细表
序号 | *货物名称 | *数量 | 计量单位 | *预算单价（元） | *预算合价（元） | *是否允许采购进口产品 | *是否为主要货物 | 售后服务要求 | *参考品牌一 | *参考型号一 | *参考品牌二 | *参考型号二 | 参考品牌三 | 参考型号三 | 备注
| (必填，采购标的应与财政部制定的《政府采购品目分类目录》对应) | (必填,整数) |  | (人民币,必填,两位小数， 家具类项目须设置单价限价，试验台等试验专用家具除外） |  | （填“是”或者“否”，进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内，且产自关境外的产品，含已入境并在国内销售的进口货物） | （主要货物应为金额占比最大或具备关键性功能的货物，如主机。评审时会针对主要货物的销售业绩、质量可靠性、售后等方面进行评审。一个采购项目或子包只能设置一个主要货物。） | （选择其中一项填写 A、由货物制造厂商提供（ ）年或以上免费上门保修服务； B、由授权代理供应商提供（ ）年或以上保修服务； C、其他保修方案可自行填写。） | (必填) | (必填) | (必填) | (必填) |  |  | 包组1（如分多个包组采购，须在此备注各个货物对应的包组号）
1 | 示例：自动进样器 | 1 | 台 | 110000 | 110000 | 是 | 是 | B、由授权代理供应商提供（ 2 ）年或以上保修服务； | 品牌A | XH-1 | 品牌B | XH-2 | 品牌C | XH-3 | 包组1
2 | 四元梯度泵 | 1 | 台 | 32000 | 32000 | 是 | 否 | B、由授权代理供应商提供（ 2 ）年或以上保修服务； | 品牌A | XH-1 | 品牌B | XH-2 | 品牌C | XH-3 | 包组1
3 | 二极管阵列紫外检测器 | 1 | 台 | 50000 | 50000 | 否 | 否 | B、由授权代理供应商提供（ 2 ）年或以上保修服务； | 品牌A | XH-1 | 品牌B | XH-2 | 品牌C | XH-3 | 包组1
4 | 荧光检测器 | 1 | 台 | 20000 | 20000 | 是 | 否 | B、由授权代理供应商提供（ 2 ）年或以上保修服务； | 品牌A | XH-1 | 品牌B | XH-2 | 品牌C | XH-3 | 包组1
5 | 色谱工具包 | 1 | 套 | 6000 | 6000 | 是 | 否 | B、由授权代理供应商提供（ 1 ）年或以上保修服务； | 品牌A | XH-1 | 品牌B | XH-2 | 品牌C | XH-3 | 包组1
备注：本表格为采购平台综合管理系统中采购明细的导出表格格式，不得修改列或单元格格式，可以新增行内容并填写。本表格内容填写完毕后，可在采购系统导入填写内容，导入前需先将本备注内容删除。

## 附表4技术指标要求一览表
附表4
技术指标要求一览表（示例）
序号 | 货物名称 | 指标重要性 | 评审时是否需要提供证明材料 | 主要技术指标 | 备注
1 | 示例：自动进样器 | ★ | 否 | 1.具有深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置。
|  | ▲ | 否 | 2.样品容量：1个标准盘架可容纳至少100个2ml样品瓶
|  |  | 是 | 3.进样精度：<0.5%RSD
|  |  | 是 | 4.进样体积：0.1-100ml
|  |  | 是 | 5.进样线性：>0.999
|  | ★ | 是 | 6.进样准度：≤0.1%
|  |  | 否 | 7.配有自动洗针装置，可减少进样针引起的样品交叉污染。
2 | 四元梯度泵 |  | 否 | 8.泵结构：四元低压梯度泵，双柱塞串联泵头，可提供最平稳流速，
|  |  | 否 | 9.高耐反压，耐用。
|  |  | 是 | 10.压力范围：0—400Bar1
|  | ★ | 是 | 11.流速范围：0.001—10.010ml/min
|  |  | 是 | 12.流速精度：<0.07%RSD
|  |  | 是 | 13.梯度混合准确度：±0.5%
|  |  | 是 | 14.梯度混合精度：<0.2%RSD，且不随反压变化
|  |  | 否 | 15.具有自动柱塞清洗装置
|  |  | 否 | 16.可在线真空脱气，实时监测真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作
3 | 二极管阵列紫外检测器 |  | 是 | 17.波长范围：190—800nm
|  |  | 否 | 18.光源：氘灯
|  |  | 是 | 19.波长精度：±1nm，可进行自动校准
|  |  | 是 | 20.噪声：<±1.0×10-5AU（254nm和750nm，1ml/min甲醇）
|  |  | 是 | 21.漂移：2×10-3AU / hr （254nm，1ml/min甲醇）
4 | 荧光检测器 |  | 否 | 22.具有多信号输出和在线实时光谱扫描功能，一次进样分析，可同时采集激光光谱或发射光谱
|  |  | 是 | 23.波长范围：激光波长：200-700nm；发射波长：210-890nm
|  | ▲ | 是 | 24.光谱带宽：激光波长：20nm；发射波长：20nm
|  |  | 否 | 25.灵敏度：拉曼（水）光谱扫描信噪比≥500
|  |  | 否 | 26.光源：氙灯
|  |  | 否 | 27.波长重现性：±0.3nm
|  |  | 否 | 28.波长准确性：±3nm
5 | 色谱工具包 | …… |  | ……
填写注意事项： 1.货物名称应与采购明细表保持一致； 2.对必须满足，如有偏离将完全无法满足使用需求的实质性技术指标，请用“★”号标注；对于可以允许偏离，如果偏离会影响得分的择优技术指标，请用“▲”号标注。非关键技术指标，可以作为普通要求，不做标注。

## 附表5商务要求一览表
附表5
商务要求一览表
序号 | 内容 | 详细要求 （标红字体处可以自行修改或填写） | 选项 (下拉框 选择)
1 | 付款方式、时间、条件 | 境内供货： A.预付30%，剩余部分验收合格后30天内一次性付清，每次付款前应由乙方提供等额发票； B.预付40%，剩余部分验收合格后30天内一次性付清，每次付款前应由乙方提供等额发票； C.验收合格后双方签字盖章，凭发票30天内一次性付清。 | 无
|  | 境外供货： A.开立Irrevocable 100% L/C at sight（不可撤销即期信用证），80%（不超过80%）见单即付，20%待甲方验收合格后，凭甲乙双方签字并加盖“华南理工大学仪器设备验收专用章”，且验收结果为“合格”的验收报告付款； B.经甲方验收合格后，凭甲乙双方签字并加盖“华南理工大学实验室与设备管理处仪器设备验收专用章”,且验收结果为“合格”的验收报告和发票一次性付清。 | B
2 | 交货时间 | 境内供货： A.在合同签订后（30）天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用； | 无
|  | 境外供货（可办理免税）： A.收到信用证后（90）天内； B.办理免税证明后（90）天内 | B
3 | 交货地点 | 境内供货： A.用户指定地点 | 无
|  | 境外供货成交方式： A. DAP Wushan Campus/University-town Campus/GZ International Campus ，South China University of Technology （华南理工大学五山校区/大学城校区/广州国际校区交货价。不限运输方式） B. DDP Wushan Campus/ University-town Campus/GZ International Campus ，South China University of Technology （华南理工大学五山校区/大学城校区/广州国际校区交货价。不限运输方式） C. CIP South China University of Technology （华南理工大学交货价。空运） D. CIP Guangzhou Airport（广州机场交货价。空运） E. CIF Guangzhou Huangpu Port/Jiaoxin Port （广州黄埔港/滘心港交货价。海运） | E
4 | 履约保函 | 成交后是否需要供应商提供履约保函 A. 不需要 B. 需要，履约保证金不超过合同金额的5%。 注：供应商开具履约保函的成本约为开具金额的2%，不同的供应商到不同的银行或担保公司开具的费用不同，以实际为准。 | B
5 | 踏勘要求 | 投标（响应）前，供应商对设备安装现场进行自行踏勘 A. 不需要 B. 需要，采购用户联系方式（填写以下内容）： 踏勘地点： 踏勘联系人： 踏勘联系电话： | B
6 | 现场陈述/演示 | 供应商在评审现场进行现场陈述及答辩或者原型演示及答辩： A. 不需要 B. 需要，陈述/演示内容包括（勾选） □响应方案 □企业概况 □货物性能 □其他（请补充要求 ） | B
7 | 提交实物样品 | 投标（响应）当日，供应商提供实物样品： A. 不需要 B. 需要（须明确样品的种类、制作标准和要求、评审标准等，另附页） | B
8 | 其他要求 | （请根据实际情况补充，没有可填“无”）
填写注意事项： 1.如本项目允许采购进口产品，则第1、2、3项中的境内供货和境外供货的选项均应填写。如购买国产产品，则只需填写境内供货选项。