**箱式电阻炉操作规程**

（1）打开箱门，将需要处理的样品置于箱体中，关好箱门；

（2）设定温度：按一下“SET”键，此时PV屏显示“SP”，按“↑”、“↓”改变SV屏闪烁数值，直至达所需温度为止，再按一下“SET”键，回到工作模式（PV屏显示测量温度，SV屏显示设定温度），进入工作状态；

（3）定时设定：长按“SET”键4 S后，PV屏显示“SГ”，按“SET”若干次，直到PV屏显示“LK”，通过“↑”键使SV屏显示“3”（定时开锁），再按一下“SET”键，PV屏回到“SГ”，通过“↑”键，设定定时所需值（1-9999 min）再按“SET”4 S后，控温仪返回工作模式，按下加热键，仪器即开始运行，此时AT灯闪烁。

**注意事项：**

（1）不得放入易燃易爆、易挥发及产生腐蚀性物质进行干燥、烘培；

（2）最高温度不超过1000 oC；

（3）炉内物品放置切勿过挤，四周必须留出空间，以使热空气循环；

（4）首次使用或长期闲置有重新使用前都需做烘炉处理，具体如下：

① 接通电源确认开关处于打开状态；

② 关闭炉门，将控温仪设定200 oC，按启动升温烘炉2 h；

③ 升温至400 oC，烘炉2 h，即可使用。