电子天平期间核查作业指导书

编号：

1 目的

为维持仪器设备的计量状态的可信度

2 技术要求

| 序号 | 精密度d | 精确刻度e |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.1g | 1 g |
| 2 | 0.01g | 0.1g |
| 3 | 0.001g | 0.01g |
| 4 | 0.0001g | 0.001g |
| 5 | 0.00001g | 0.0001g |

3 核查条件

天平必须安置在牢固的工作台上，使整个天平保持在水平位置。不得在一个方向受热或受冷并使其免受气流的影响。

4 使用设备

使用已经检定合格的标准砝码。

5. 核查方法

5.1 开启天平电源，检查天平按键使用是否正常；

5.2 外观检查：外观是否清洁，各种标识是否完整：仪器编号、仪器名称、出厂编号、仪器状态标识等；

5.3  天平去皮清零后，将100g标准砝码放在天平中间位置，读取读数。

6. 读数结果处理

100g读数误差不大于1e。

编制：                             校核：                     审批：

时间：                             时间：                     时间：