实验室安全隐患整改通知

化学与化工学院：

为了消除实验室安全隐患，避免实验室安全事故，我处于3月13日对贵学院部分实验室进行了安全巡查，现将实验室存在的安全问题告知如下：

一、15号楼存在如下问题：

- 15号楼重新调整后，责任人未更新，部分通风橱已坏；

- 141实验室三氯甲烷、盐酸为私自在外购买，学生在实验室进食；

- 147实验室乙醚为私自在外购买，废弃化学品放在过道；

- 301A实验室走廊堆放化学空瓶，门开无人值守，气瓶未固定，使用明火电炉；

- 305实验室使用明火电炉，门开无人值守，插线板凌乱；

- 315实验室乙炔气瓶未固定，无安全操作指引；

- 319、407、418、420实验室气瓶未固定；

- 325实验室盐酸为私自在外购买；

- 332实验室甲苯为私自在外购买；

- 335实验室气瓶未固定，学生在实验室进食；

- 4楼北楼梯楼梯下堆放大量设备及化学试剂；

- 402实验室甲苯为私自在外购买；

- 405实验室气瓶未固定，氧气和氢气瓶放在一起；

- 414实验室丙酮为私自在外购买；

- 417实验室室内大量化学品空瓶堆集；

- 428实验室废弃化学品堆集在楼道。

二、16号楼存在如下问题

- 215、307实验室气瓶未固定；

- 206实验室大量气瓶阻塞通道，未固定；

- 205实验室氧气和氢气瓶放在一起；

- 401、402实验室	实验台漏水，电线在地面，易漏电，大量气瓶未固定；

- 421实验室废弃化学品堆集在走廊。

- 贵院的易制毒、易制爆化学品在校外私自购买情况较严重，请学院加强宣传教育，严格规范剧毒、易制毒、易制爆化学品的购买手续。

- 15号楼西侧楼顶修建临时建筑，对楼下本科教学实验室造成一定的安全隐患。请贵学院做好安全隐患排查，消除安全隐患。

- 正值广州回南天季节，空气潮湿，请学院做好实验室抽湿、仪器设备的防潮工作，并注意公共区域的除湿防滑工作。

请贵院遵守国家和学校的相关政策规定，针对上述问题尽快启动整改工作，确保实验室安全，并于2015年3月30日前提交学院整改情况报告，我处将不定期复查上述安全隐患的整改落实情况。

特此函达。

实验室与设备管理处

二〇一五年三月二十四日