实验室安全隐患整改通知

环境与能源学院：

为了消除实验室安全隐患，避免实验室安全事故，开学初，学校组织了对贵学院部分实验室进行安全巡查，现将实验室存在的安全问题告知如下：

- B4-143门开无人值守，气瓶未固定，洗眼器周围堆放杂物；

- B4-136门口堆放废水桶；

- B4-136门口楼梯下堆有水箱等设备；

- B4-340门口堆放椅子、风扇、实验台用柜子；

- B4-337丙酮为私自在外购买，门后堆有两箱废瓶，超净台堵住后门；

- B4-434气瓶未固定，杂物堵住后门，三氯甲烷购为私自在外购买，室外堆放真空泵、实验台柜等杂物和废液；

- B4-442盐酸为私自在外购买；

- B4-444三氯甲烷为私自在外购买；

- B4-438气瓶未固定，漏水，后门被柜子冰箱等堵住；

- B4-437地面脏、实验台乱，有接线板放地面，气瓶未固定；

- B4-436地面脏，物品摆放杂乱；

- B4-538走廊堆放设备、柜子及材料；

- B4-537丙酮为私自在外购买，气瓶未固定；

- B5-439规章制度未上墙；

- B5-530气瓶未固定，规章制度未上墙；

- B5-531盐酸为私自在外购买，气瓶未固定，杂物多未打扫;

- 气瓶未固定的实验室有B4-342、B4-334、B4-539 、B4-536 、B6-531、B6-540、B6-541、B6-542、B6-544、B5-440、 B5-435、B5-542；

- 正值广州回南天季节，空气潮湿，请学院做好实验室抽湿、仪器设备的防潮工作，并注意公共区域的除湿防滑工作。

请贵院遵守国家和学校的相关政策规定，针对上述问题尽快启动整改工作，确保实验室安全，并于2015年3月30日前提交学院整改情况报告，学校将不定期组织复查上述安全隐患的整改落实情况。

特此函达。

实验室与设备管理处

大学城管委会教学与实验室管理办公室

二〇一五年三月十七日